RL3650校正方法

1、按代码值，按24681357*　　显示　SERVICE－MODE

2、按05*　显示PUSH　CAT　BOTTOM

3、此时需要按一下秤底座下的校正孔，按完后显示　DIGI　FILTER　1

4、按↓键　显示SELECT　GEO　12

5、按↓键　显示 DO NOT ENTER CAL

6、按1键　显示ENTER　CRACB　　再按*键确认

7、按1键　显示CAPACITY　2

8、按1键　显示 SET PRELOAD

＊设置空秤时的重量，请确定电子秤托盘上无其它物品

9、按1键　延时数秒后显示SET　FULLCAP　30KG

- 按0键可以选择量程5KG、10KG、20KG、30KG　选择好量程后把所准备的的法码放到电子秤的托盘上。

10、按1键确认所选择的量程　延时数秒后显示UNLOAD

11、此时缷去法码　　并且按1键　显示SAVE　PAZAMETEZS

12、按1键　保存设置